ND-1电弧燃烧炉原理及应用

一.	ND-1电弧燃烧炉原理

燃烧法测定钢铁中碳硫含量，一般是将试样在富氧的气氛中燃烧，反应生成CO2和SO2，然后进行测定。燃烧发光发热并产生火焰的氧化反应。有可燃物质，温度达到燃点以上，通常是在有氧条件下进行，即所说的燃烧三元素，1、不间断燃烧，燃烧时不能停顿后再燃烧2、电弧要求高速燃烧，使燃烧产生的热量大大高于散热速度，此法有利于提高炉温，有利于CO2和SO2的释放。3、富氧燃烧。

它是采用低电压，高电流短路法引弧装置，使用时将次级短路产生火花，达到点火的目的，依据前大氧后控氧的工艺条件以及氧气流量相关参数，添加高效添加剂使电弧炉的燃烧速度更快，更完善。

二．ND-1电弧燃烧炉的应用

用ND-1型电话燃烧炉测定碳硫元素，可与容量法、非水法配套联测测定样品，不仅限于钢铁试样，而且对铁合金、矿石、焦炭、有色金属等样品中碳硫元素的测定，若采用不同的添加剂和适宜的工艺均能得到更好的效果

ND-1型电弧燃烧炉不需预热，电弧炉引弧时间在0.2-0.5秒整个燃烧时间在10秒之内完成，成整个分析过程在45秒内完成。具有快、准、简、廉的特点

三．	ND-1电弧燃烧炉外部设置

电弧燃烧三要素中指出在富氧状态下不间断的高速燃烧才能得出快、准、简的特点。氧气减压阀应选择最小流量在0.02MP、供气稳定、不能沾油或弄脏。普通工业氧气表不能代替。

南京诺鼎分析仪器制造有限公司技术部